## Slide 1: 飞秒激光角膜共焦镜观察与FLEX
<number>
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科
卫生部近视眼重点实验室
周行涛 褚仁远
王晓瑛 周浩 许烨 牛凌凌 李凯 董子献
xingtaozhou@163.com

## Slide 2
<number>
优化表层切削
SBK（微型刀或飞秒）
飞秒薄瓣LASIK FLEX全飞秒
飞秒“SMILE”
屈光手术在向飞秒“微笑”和“晶体”招手
当我来到肯尼特航天中心 我觉得激光屈光手术发展速度可与火箭媲美
ICL 屈光晶体

## Slide 3: 美国/欧洲整体上（ASCRS/ESCRS ）
<number>
飞秒激光与个体化切削像差引导是欧美主流
“美国最好的眼科都已拥有飞秒激光”
〉 92%
无疑是我国新一轮发展的主要机遇和方向

## Slide 4
<number>
我国的飞秒激光在“飞”
最值得期待的方向之一

## Slide 5: 飞秒激光制瓣 改善机械角膜刀不足
<number>
制瓣更均匀 预测性更好
避免角膜刀风险及瓣相关并发症：钮扣瓣、游离瓣
制瓣过程中不损伤上皮 无摩擦
制瓣深度和上皮瓣相近 薄瓣
制瓣时间短

## Slide 6
<number>
我们的 Visumax LASIK临床研究

## Slide 7: 临床报告 VisuMax飞秒激光辅助LASIK
<number>
60例
15例28眼随访至术后六个月
15例28眼 6 男 9 女
等效球镜 -8.05±2.53 DS (-4.38 DS ~ -15.00 DS)
柱镜 -1.13±1.77 DC (0 ~ -3.5 DS)
对象

## Slide 8: 结果 更可预期
<number>
术后AS-OCT检测角膜瓣厚度
对照： 微型角膜刀

## Slide 9: 结果 更对称
<number>
构建 对称指数 Z =∑│对称点差值│
P=0.0343
P=0.0055

## Slide 10: 结果 更均匀
<number>
构建 均匀指数 S =∑│八方位标准差│
P=0.0470
P=0.0027
P=0.0350

## Slide 11: 结果
<number>
术后6个月屈光状态 理想
裸眼视力
术后6个月屈光状态
等效球镜 -0.34 ± 0.79 DS
柱镜 -0.30 ± 0.45

## Slide 12
<number>
远视病例
 | 右眼 | 左眼
裸眼视力 | 1.0 | 0.8
自然瞳主觉验光 | +2.00DS=1.0 | +3.75DS=1.0-
扩瞳主觉验光 | +6.25/0.25x70=1.0 | +6.25DS=1.0
角膜厚度 | 567 | 539
眼压 | 18.0 | 14.6
眼轴长度 | 20.73 | 20.78
暗瞳直径 | 6.5 | 6.5
WTW | 11.5 | 11.5

## Slide 13
<number>
S号吸环
切削深度：85um
瓣缘角度：90°
蒂宽：3.45mm
切削指数：光学区6.50mm
OD +5.00/+0.50X165
OS +5.25/+0.25X180
设计

## Slide 14
<number>
 | 右眼 | 左眼
裸眼视力 | 0.25 | 0.2
主觉验光 | -1.50/-1.00x85 | -2.00/-1.00x75
矫正视力 | 0.8-2 | 0.7+1
 | 右眼 | 左眼
裸眼视力 | 0.8 | 0.6
主觉验光 | 0/-0.25x80 | +0.25/-0.50x90
矫正视力 | 0.9 | 0.8
NCT | 14.5 | 14.5

## Slide 15
<number>
手术前后pentacam比较

## Slide 16: 飞秒前弹力层下的切开 SBK 超薄瓣
<number>
80um 85um 90um
Notes: <number>

## Slide 17: 薄角膜瓣预测性 (我们的兔实验）
<number>
预设的角膜瓣厚度A组为80um
B组为100um
术后测得实际A组中央角膜瓣的厚度为72.08±4.15um(波动范围68.3-77um)
B组中央角膜瓣的厚度为104.52±5.19um(波动范围98.7-109.7um)

## Slide 18: VisuMax飞秒激光LASIK术后角膜反应的共聚焦显微镜观察
<number>
背景
飞秒激光制瓣的准分子激光原位角膜磨镶术中脉冲能量与术后角膜创伤愈合反应相关
高能量的飞秒激光可能引起较明显的角膜创伤愈合反应

## Slide 19: 目的
<number>
观察VisuMax飞秒激光制瓣的准分子激光原位角膜磨镶术（ LASIK）术后角膜形态的动态变化

## Slide 20: 方法
<number>
行VisuMax飞秒激光制瓣LASIK的近视患者6例（12眼）
分别于术后1周，1月和3月常规
共聚焦显微镜检查角膜中央区域的形态

## Slide 21: 方法
<number>
脉冲频率200 kHz，脉冲能量100～150 nJ，光斑大小1.5 µm，光斑间距1.6 µm；瓣直径7.9～8.3 mm，瓣蒂位置为上方12点，瓣缘角度90º

## Slide 22: 方法
<number>
眼表活体共焦显微镜（日本NIDEK公司），主要装置包括12 V/100 W卤素光源和红外线(IR)，紫外线(UP)滤光器；40倍水浸式物镜（视野340 µm×255 µm，景深10 µm，放大倍数为×1 000）；高速数码摄像机；计算机系统，LCD-VGA15’显示器；NAVIS软件系统

## Slide 23: 结果
<number>
术后1周/1月/3月裂隙灯检查所有眼未见haze/瓣皱褶
术后1周时6眼（50%）近切削界面基质细胞轻度激活
其余眼未观察到明显基质细胞激活
角膜基质细胞激活在术后1月减轻
术后3月基本消失

## Slide 24: 结果
<number>
所有眼均可在切削面见到高反光沉积物
1 眼（预期瓣厚度80um）术后角膜可见微皱褶
与Intralase飞秒激光LASIK术后未观察到角膜微皱褶不同
在1眼观察到角膜微皱褶
深度从角膜上皮基底细胞层到角膜瓣侧前基质细胞层但对该眼的术后视力无影响
在裂隙灯下也未见瓣皱褶

## Slide 25
<number>
图1 术后1周角膜上皮细胞形态未见明显改变（×1 000） A：鳞状上皮细胞 B：翼状细胞 C: 基底细胞
Fig.1 No obvious morphological change was observed in the corneal epithelial cells by the confocal microscope examination 1 week after operation（×1 000） A: squamous epithelial cells B: wing cells C：basal epithelial cells
A
B
C

## Slide 26
<number>
图2 患者2，右眼术后角膜反应（预计角膜瓣厚度80 µm）。A：术后1周角膜基质细胞细胞核反光增强，细胞轮廓可见(粗箭头)，切削界面可及高反光沉积颗粒(细箭头) （×1 000） B：术后1个月激活的基质细胞减少，分泌细胞外基质减少，高反光颗粒仍可见（×1 000） C：术后3个月基质细胞基本正常，无细胞外基质分泌（×1 000）
B
A
C

## Slide 27
<number>
图3 患者3，术后可及斜向走行的微皱褶（箭头所指宽度）A：角膜上皮基底细胞层开始可及微皱褶 B、C：微皱褶到达角膜瓣侧的前基质层（×1 000）
Fig.3 The long, slightly curved dark microfold (white arrows) observed of one patient (No.3) at 1 week after VisuMax LASIK. A: The microfold extended into the level of the basal epithelial cells B: The microfold extended to the level of the anterior keratocytes within the surgical flap( ×1 000)
A
B
C

## Slide 28
<number>
Nd:Yag
1064 nm
Argon
488-514 nm
Green HeNe
532 nm
CO2
10,600 nm
Diode
680 nm
ArF
193 nm
KrF
248 nm
XeCl
308 nm
XeF
351nm
HeNe
632 nm
Ultraviolet
Infrared
Visible
750 nm
400 nm
Not to Scale
Electromagnetic Spectrum
飞秒激光 10-15
Notes: <number>

## Slide 29: 飞秒激光爆破特点
<number>
飞瓣聚焦精确 炎症反应轻
制瓣后可立即启动跟踪系统 准分子激光扫描
飞瓣更安全 减少制瓣并发症
不受角膜曲率影响 角膜瓣厚度更精确
减少术后干眼
减少感染几率

## Slide 30
<number>
飞秒激光作用
飞秒激光作用于角膜组织引起的基质细胞激活和细胞外基质沉积改变[3-4]
对Intralase 脉冲能量与角膜创伤愈合反应相关
高能量的飞秒激光可能引起明显的角膜创伤愈合反应[5-6]
Notes: <number>

## Slide 31: 结论
<number>
VisuMax 飞秒激光LASIK术后存在角膜细胞水平反应的变化
角膜基质细胞激活程度较轻与脉冲能量较低有关

## Slide 32: 我们的其他研究 表层切削共焦显微镜
<number>
用药组
LASEK术后1m
用药组
LASIK术后1m
Notes: <number>

## Slide 33: EK与IK比较
<number>
用药组
LASEK术后3m
用药组
LASIK术后3m
Notes: <number>

## Slide 34: 活体共聚焦显微镜
<number>
用药组
LASEK术后3m
用药组
LASIK术后3m
Notes: <number>

## Slide 35
<number>
但LASEK治疗组在术后3个月即观察到神经交通支形成
LASEK和LASIK术后1年
角膜上皮下神经形态仍未恢复到术前水平

## Slide 36
<number>
LASEK术后1月角膜上皮下神经较术前明显减少
多为短的不连续的白色线状或轻度弯曲的细小的神经纤维
个别患者中观察到长度L≥200um但是没有交通支形成的神经纤维
LASIK治疗组和对照组中观察到的均为较短（L＜200μm）的神经纤维或者未观察到神经纤维

## Slide 37
<number>

## Slide 38
<number>

## Slide 39: 飞秒超越单纯切开 角膜基质透镜切除术 FLEX
<number>

## Slide 40: FLEX /SMILE 像差增加不明显
<number>

## Slide 41
<number>

## Slide 42: 飞秒超越单纯切开 角膜基质透镜切除术 FLEX
<number>
例1
例2

## Slide 43: 病例报告
<number>
32y -8.5/-1.50Dc*110=0.7
术后 -0.25DS/-0.25Dc*76=0.8
球差术前-0.161 术后-0.190
另1例43y -6.25/-1.0*5=0.8
-0.50/-0.25*16=0.8
术前球差-0.164
术后-0.111

## Slide 44
<number>

## Slide 45: 期待飞秒
<number>
更多创新 更微创 更好的精确性预测性
全飞秒的潜力 更整合的激光方案
飞秒屈光性角膜手术的远景良好

## Slide 46: Welcome to Shanghai！ 2010 EXPO
<number>
thanks
谢 谢