## Slide 1: 同轴微切口超声乳化手术
广东省东莞市人民医院
张敏

## Slide 2: 白内障手术的发展历程
大切口手术
小切口手术
微切口手术（＜2.5mm）
超声乳化设备更新与手术技巧的提高

## Slide 3: INTREPID 微切口同轴手术系统组成
2.2&2.4mm单刃面设计
2.2&2.4mm双刃面设计
INTREPID ® FMS
OZIL ® 扭动手柄
INTREPID ®IA针头MicroSmooth ®灌注套管
微型喇叭口ABS ®超乳针头
非球面Acrysof ® IQ人工晶体
非球面Acrysof ® ReSTOR人工晶体
MONARCH ®Ⅲ推注器
D型夹头

## Slide 4: 同轴微切口手术 如何解决灌注局限性的问题?
阻塞后浪涌发生的可能性比使用标准切口和套管的发生几率高
--可通过增加瓶高来解决,但是高灌注压造成眼内湍流,高 的眼内压
--可通过设置较低的负压和AFR来解决,但是会减少手术效率
Notes: <number>

## Slide 5: 管路设计的改变
高硬度的吸引管路
标准 intrepid

## Slide 6: 超乳针头的改变
MicroTip
Mini-Flared Tip
intrepid

## Slide 7: Phaco Tip 的最大冲程
冲程 | MicroTip/ Tapered | Mini-Flared | Straight Tip
针头前端冲程 | 90* µm | 130* µm | 40* µm
切口冲程 | 40* µm | 40* µm | 40* µm
切口处冲程 / 针头前端冲程比较 | 42% | 32% | 100%
* - rounded off to the nearest 10µm
Notes: <number>

## Slide 8: Mini flared 微喇针头 Ultra 套管
套管半透明外观
更细的针头杆部
更大的灌注腔
光滑的表面
  更易进入切口
  MicroSmooth技术

## Slide 9: 植入优势——2.2 & 2.4mm切口
MONARCH ® Ⅲ植入系统
MONARCH ® Ⅲ推注器
D型夹头

## Slide 10: 不同Cartridge比较
~
B
A
D
C
D
C
D型夹头
Notes: <number>
Need to expand on Monarch III and D cartridge section with animations and videos included
OK, I will link a operation video on INTREPID platform. I will show you after you back to beijing.

## Slide 11: MONARCH ® 推注器
Ⅱ
Ⅲ

## Slide 12
IQ晶体与其他非球面晶体的比较
Actual digital photos of 20D lens comparisons
AcrySof IQ
A
B

## Slide 13: IQ ReSTOR中央厚度 比ReSTOR薄4.5％
前表面-阶梯渐进衍射光学面
前表面不对称双凸
6.0 mm
前表面-非球面设计
前表面-阶梯渐进衍射光学面
对称双凸
6.0 mm
SN6AD3
SN60D3

## Slide 14: 病例
朱XX，69岁，男性
诊断:老年性白内障OS
术前：Vos0.1，眼压正常，核硬度Ⅲ級
角膜地形图: -0.5D* 88°
手术方式：同轴微切口超乳(切口100 °）
植入IQ人工晶体
术后五天:视力1.0
角膜地形图: -0.77D * 111 °

## Slide 16: 术后五天

## Slide 17: 小结
更佳的前房稳定性
更少的热损伤
更好的切口自闭性
更小的术源性散光（SIA)
更佳的术后效果
微切口超声乳化手术的优势

## Slide 18
谢谢！